CP-181

Трехстворчатый механический протез клапана сердца «Трикардикс» - новое поколение протезов.

В.А. Иванов, А. Самков, Р. Кеворкова, Д. Подчасов, В. Домнин, Е. Евсеев. Российский научный центр хирургии им. академика Петровского, РФ, Москва.

Цель: Клиническая эволюция протеза трехстворчатого клапана ТРИКАРДИКС в протезировании митрального или аортального клапанов. Имплантация искусственного клапана сердца – один из основных методов хирургического вмешательства для пациентов с болезнями клапанов сердца. Российская фирма «Роскардиоинвест» разработала  новую уникальную модель искусственного трехстворчатого клапана сердца. «Трикардикс» сочетает все  преимущества механических и биологических протезов клапанов, обеспечивают центральный поток крови, создавая условия близкие к физиологическим. На мировом рынке нет аналогов подобному продукту.

Методы: В Российском научно-исследовательском центре хирургии с августа 2007 г. по май 2008 г. по программе клинических испытаний выполнено 15 операций протезирования аортального или митрального клапана, с использованием ТРИКАРДИКСа, в аортальную позицию имплантировано 9 протезов, в митральную позицию - 6 протезов.

Результаты: Клиническая оценка имплантированных протезов производилась с помощью интраоперационной транспищеводной эхокардиографии и трансторакальной эхокардиографии после операции. При этом оценивались показатели сердечного выброса, траспротезных градиентов, а так же расчетной площади отверстия протеза.  Было отмечено, что при протезировании митрального клапана сердечный выброс в среднем увеличился с 3,0 л/мин до 5,3 л/мин. Наблюдалось увеличение площади митрального отверстия до 2,8 см2, значение пикового градиента – 7,9 мм.р.ст., среднего градиента до 4,1 мм.р.ст. При протезировании аортального клапана отмечено увеличение сердечного выброса с 3,0 л/мин до 5,4 л/мин, значение пикового градиента - 16 мм.рт.ст., среднего градиента - 9 мм.рт.ст. На всех имплантированных клапанах регургитация составляла 0-10.

Выводы: Данный клинический опыт показал, что трехстворчатые протезы «Трикардикс», обеспечивают адекватные показатели внутрисердечной гемодинамики при протезировании митрального и аортального клапанов, что позволяет рекомендовать их к широкому использованию.